## 1包
2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批
公司名称（盖章）： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
地址： | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否进口 | 备注
1 | 耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能 | 1.箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方,防水、防漏、易清洁 2.喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。 3.吸枪吸力大小可调节;吸枪头两种规格接口。 4.吹枪压力0-0.28MPa，压力可调。 5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10-30秒）。 6.照明灯采用LED光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计;灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。 配置清单；1、台面 ；2、喷枪； 3、吸枪 ； 4、吹枪； 5、喉镜预热；6、阅片灯；7、照明系统；8、器械盘； 9、棉球杯；10、污物回收盘 ；11、医生椅；12、患者椅；13、恒温耳冲洗；14、头灯 | 套 | 2 |  |  | 否
2 | 耳鼻喉综合治疗台+书写台 | 1.箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方,防水、防漏、易清洁 2.喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。 3.吸枪吸力大小可调节;吸枪头两种规格接口。 4.吹枪压力0-0.28MPa，压力可调。 5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10-30秒）。 6.照明灯采用LED光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计;灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。 配置清单： 1、台面；2、喷枪；3、吸枪；4、吹枪；5、喉镜预热；6、阅片灯；7、照明系统；8、器械盘；9、棉球杯；10、污物回收盘；11、医生椅；12、患者椅 | 套 | 2 |  |  | 否
3 | 手术显微镜 | 1. 显微镜采用进口光学玻璃，多层光学镀膜，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。 2. 增强照明系统：光亮度与放大倍数联动变化，最大放大倍率时自动增加不小于20％的强度。 3. 落地式支架，大横臂以立柱中心点为原点，臂长≥500mm；小横臂≥800mm。 4、内置4K超高清影像摄录系统，分辨率 3840x2160。 配置清单： 1、、落地式移动支架 2、变角双目镜筒 3、六电磁锁控制系统 4、光斑多档可调系统 5、内置无极连续变倍系统 6、内置LED照明系统 7、内置无极连续变焦系统 8、多功能手柄，一键自动聚焦 9、内置 4K超高清影像系统 10、助手镜系统 11、27寸 4K显示器+支架 | 台 | 1 |  |  | 否
4 | 扁桃体手术器械包 | 1、耳鼻喉用开口器 2、扁桃体止血钳 3、显微喉剥离器 4、显微喉针 5、显微喉针 6、扁桃体剪 7、扁桃体刀 8、扁桃体钳 9、扁桃体钳 多齿 10、扁桃体止血钳 11、海绵钳 12、刮匙 小 13、刮匙 中 14、刮匙 大 15、耳鼻喉科用刀 16、持针钳 17、持针钳(镶片） 18、扁桃体吸引管φ4 19、扁桃体吸引管φ5 20、喉内窥镜 | 套 | 2 |  |  | 否
5 | 耳科手术器械包 | 1、耳镜 2、中耳息肉钳 0° 3、中耳息肉钳 30° 4、中耳息肉钳 45° 5、中耳息肉钳 0° 6、中耳息肉剪 7、镫骨足弓剪 8、中耳息肉钳 9、槌骨剪 10、耳鼓膜刀 11、显微耳钩 12、显微刀 镰状 13、显微刀 三角 14、耳用探针 0° 15、耳用探针 45° 16、显微刀 0° 17、显微刀 45° 18、显微剥离器 1.5 19、显微剥离器 2.0 20、显微剥离器 左弯 21、显微剥离器 右弯 22、乳突牵开器 | 套 | 1 |  |  | 否
6 | 鼻科手术器械包 | 1、鼻内窥镜 2、鼻腔组织钳 3、鼻组织钳 4、鼻组织剪 5、鼻咬切钳 6、鼻咬骨钳 7、蝶窦咬骨钳 8、鼻组织钳 左右开 9、鼻组织钳 前后开 10、鼻息肉钳 11、鼻吸引管 12、鼻吸引管 13、鼻刮匙 Ф2 14、鼻刮匙 Ф4 15、鼻骨锤 16、鼻骨凿 半圆 枪式 17、剥离子 18、剥离子 | 套 | 1 |  |  | 否
7 | 支撑喉镜手术器械包 | 1、喉镜 大 2、喉镜 小 3、辅助撑开装置 4、显微喉钳 0° 5、显微喉钳 45° 6、显微喉钳 左弯 7、显微喉钳 右弯 8、显微喉钳 卵圆口 9、显微喉钳 三角45 10、喉粘膜钳 11、显微喉剪 45° 12、显微喉剪 0度 13、扁桃体吸引管 4.0 14、扁桃体吸引管 3.0 15、刀柄 16、显微喉针 17、显微喉刀 18、显微喉钩 | 套 | 1 |  |  | 否
合计

## 2包
2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批
公司名称（盖章）： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
地址： | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否进口 | 备注
1 | 耳鼻喉内窥镜系统 | 1、 CMOS图像传感器≥1/1.8寸； 2、 CMOS芯片像元尺寸≤2.0μm； 3、 摄像机有效像素≥3840×2160； 4、具有颜色手动调节功能，包含4种颜色调节； 5、白平衡方式：自动、自动记忆白平衡 ； 6、 屏幕尺寸：27英寸 ； 7、 LED光源，色温≥5600K，输出总光通量≥1500 lm ； 配置： 1、4K摄像机 2、4K摄像头 3、嵌入式软件 4、4K接口 5、LED光源 6、导光束 7、医用监视器 8、专用仪器车 9、鼻窦镜2支 10、耳内窥镜2支 11、喉镜 2支 12、图文工作站 | 套 | 1 |  |  | 否
2 | 手术室内镜系统 | 1、 摄像主机输出分辨率≥3840×2160 ； 2、摄像主机多模式选择，多科室应用模式≥8种，如腹腔镜，腹腔镜(小)，膀胱镜，关节镜，耳鼻喉镜，宫腔镜，纤维镜，2.7mm镜，定制模式； 3、摄像主机有光源选择；可适应LED灯光源和氙灯光源，还原真实颜色； 4、白平衡模式：自动、手动；具有白平衡自动记忆；手动白平衡调节：红、绿、蓝调节，调节级别≥300档； 5、 主机物理按键≥8个，且物理按键可控制摄像机全部功能，调节参数； 6、 主机具有≤5英寸触摸屏，避免大屏幕造成的光污染； 7、 锐度菜单，增强图像轮廓突出血管的形态，清晰显示组织层次及血管走向；微距模式，调节≥10档，保障超近距离下的图像清晰度； 8、电气安全等级：Ⅰ类CF型，适合心脏手术； 9、检测指标，符合YY/T 1603-2018 内窥镜功能供给装置摄像系统标准（网络安全）； 10、可连接移动存储设备录制4k和1080P视频，录制格式为MP4； 11、4K视频采集大小≥2G/min，且单视频时长≤20min，自动保存； 12、具有荧光功能 13、白光、荧光及混合图像同时显示或单幅显示。 且其位置可调 ； 配置要求 1、4K摄像机 1台 2、4K摄像头 1个 3、4K接口 1个 4、LED光源 1台 5、导光束 1条 6、4K 32寸监视器 1台 7、移动硬盘 1块 8、专用仪器车 1辆 9、鼻窦镜 1条 | 套 | 1 |  |  | 是
3 | 电子鼻咽喉镜（软镜） | 电子内窥镜图像处理器： 1、分辨率：≥1920×1080； 2、具有一键白平衡功能； 3、具有两种以上的测光模式调节功能，可反馈调节冷光源的输出亮度； 4、具有细节增强，色彩增强，电子放大功能； 5、有USB接口，插入U盘，实现拍照、录像的储存 ； 医用内窥镜冷光源： 1、照明方式：LED光源 ； 2、LED数量：LED灯 ≥ 3个； 电子鼻咽喉内窥镜 1、摄像头采用 CMOS 芯片； 2、光学中心分辨率：≥ 14.25lp/mm（7mm）； 3、视场角：≥120°； 4、镜头景深：3-100mm； 配置清单 1、电子鼻咽喉镜（治疗镜） 1条 2、电子鼻咽喉镜（检查镜） 1条 3、电子内窥镜处理器 1台 4、医用内窥镜冷光源 1台 5、医用监视器 1台 6、台车 1辆 7、高清图文工作站 1套 | 套 | 1 |  |  | 否
4 | 听力筛查仪+耳声发射仪 | 1、类型：手持式，搭配原装底座可固定台式用； 2、功能：可自定义测试协议，瞬态声诱发耳声发射筛查TEOAE、畸变产物耳声发射筛查DPOAE； 3、用途：综合判断听力损失程度与类型；综合判断蜗性听力损失等； 4、探头：金属探头,长度1米，重量≤28克；耳针式，防止耵聍堵塞探头； 5、自动启动：插入探头，检查探头密封性和稳定性，检查为可接受和稳定后，自动开始测试 ； 6、储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存500个结果； 7、诊断型DPOAE； 8、诊断型TEOAE； 9、筛查型DPOAE； 10、筛查型TEOAE； | 套 | 1 |  |  | 是
5 | 纯音听力计 | 1.通道：完全独立双通道，支持通道和信号自由混合，且可自由分配两路信号至相同通道； 2.测试频率：125Hz至8000Hz； 3、纯音测试（气导测试，骨导测试）； 4、言语测试：SRT言语识别阈、WRS言语识别率、MCL舒适阈测试、UCL不适阈测试、助听SRT助听后的言语识别阈、助听WRS（助听后的言语识别率）、言语Stenger测试、助听器模拟； 5、操作语言：全中文操作界面（另有内置多种语言可选），支持自定义报告格式； | 套 | 1 |  |  | 是
6 | 隔音室 | 1、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙隔音室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。 2、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。 3、隔声墙体为：（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构；墙体厚度：250mm。 4、隔音门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全； 5、隔声窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”。 | 套 | 1 |  |  | 否
7 | 声导抗 | 1、鼓室图226Hz 、1000Hz ； 2、同侧声反射（蹬骨肌反射）阈值测定； 3、适合从新生儿到成年人的所有年龄段，可定制个性化测试功能； 4、鼓室图测量 (包括筛查、临床诊断)； 5、声反射阈测试（同侧）； | 套 | 1 |  |  | 否
合计

## 3包
2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批
公司名称（盖章）： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
地址： | [6 empty] | 金额单位：元
序号 | 产品名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否进口 | 备注
1 | ABR听觉诱发电位仪 | 1、听性脑干（ABR） 2、Chirp声刺激ABR（iChirp） 3、耳蜗电图（ECochG） 4、微音电位图（CM） 5、中潜伏期（MLR ） 6、长潜伏期（LLR） 7、听性脑干慢负相反应（SN10） 8、40Hz相关电位测试（40HzAEP） 9、前庭诱发肌源电位测试（cVEMP、oVEMP） 10、多频听觉稳态诱发反应（ASSR） | 台 | 1 |  |  | 是
2 | 屏蔽室 | 1、在正常噪音环境下，双门双墙电生理屏蔽室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。 2、隔声墙体为：（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构；（5）厚度：250mm。 3、隔声屏蔽门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）无孔安装及磁控式结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）指簧屏蔽结构，确保屏蔽效果。 4、隔声屏蔽窗：（1）双层隔空玻璃隔声视窗；（2）外框采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层（四层）浮法钢化玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）100目铜网屏蔽。 5、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。 6、地面铺设环保吸声地毯。 7、隔声屏蔽室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。 8、电磁屏蔽（适应于电生理屏蔽室）：（1）高目数铜网+优质镀锌钢板复合；（2）进口电源滤波器；（3）优质隔音屏蔽门，指簧片屏蔽结合；定制隔音屏蔽窗；（4）内外连接满足各种设备使用要求并保证设备使用无衰减。 | 平方 | 1 |  |  | 否
3 | 等离子体手术系统 | 1、因耳鼻咽喉头颈外科手术大部分是在内窥镜下完成的，为有效保障其使用范围与安全性，要求所适配耗材为国家III类注册证。 2、设备匹配不同型号刀头，可完成扁桃体、腺样体冷消融，喉部肿物冷消融，软腭和舌根冷消融，鼻部肿物、鼻甲肥大治疗等手术。 3、扁桃体、腺样体、鼻部肿物、喉部肿物刀头一体化设计，含切割、消融、止血、吸引、灌注为一体，降低手术时间和成本。 4、必须配置自动流量温度控制器，科学控制盐水流量，降低手术温度，减少手术损伤。 5、主机双屏双显，分别可以显示消融切割档位及热凝止血档位，消融切割档位可调范围1-9档，热凝止血可调范围1-5档。 6、主机可自动识别刀头，并默认最优档位。 7、配有三功能脚踏开关，可以通过脚踏控制消融、止血，同时可调节消融能量档位。 8、工作温度：40—70度，热损伤深度100-200微米。 | 台 | 1 |  |  | 是
4 | 手术动力系统 | 1.综合主机 1.系列手术动力设备适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。 2.液晶屏尺寸：≤8英寸。 3.主机驱动多手柄接口，可同时连接分体式刨削手柄、一体式鼻刨刀具、和高速磨钻手柄，主机自动识别手柄类型。 4.主机运行工作参数：磨钻功能转速最高≤70000r/min，刨削功能转速最高≤6000r/min。 5.脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。 6.带冷却模块，由蠕动泵和泵管组成,具有冷却手柄或刀具的功能,以及在手术中对部位提供冲洗冷却的功能。蠕动泵流量范围：0-70mL/min。 7.与主机连接的脚踏 电缆和手柄电缆长度不小于3m。 8.设备工作噪音特征：连接磨钻功能手柄空载运行时所产生的最大噪声≤75dB(A计权 );连接刨削手柄在空载运行 时所产生的最大噪声 (A计权 )应 ≤65dB。 9.刨削手柄采用分体式设计概念，吸引排污通道与手柄电机完全分离，手柄无需过度清洗，不存在手柄内部堵塞，降低手柄故障率，减小手柄维修成本。 配置清单： 主机1台 刨削手柄1个 高速磨钻手柄1个 脚踏1个 蠕动泵1个 泵管1支 | 台 | 1 |  |  | 否
5 | 全自动内镜清洗清洗机 | 1、洗消槽4个 2、功能平台1个 3、水处理器1个 4、高压水枪2个 5、高压气枪2个 6、内镜储存柜1个 | 台 | 1 |  |  | 否
|  | 合计 |  |  |  | 0