## Sheet1
2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备（第三批）清单报价表
序号 | 名称 | 参数与规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 空气流量计 | 国标接口、接口6.5mm外径、金属手轮、流量1-10L/min | 40 | 个
2 | 豪华轮椅 | 高碳钢整体加粗管设计，座宽 55cm，自重 14kg，承重 150kg，可后掀式扶手，可拆卸可升降腿托，双层 坐垫，上层可拆卸珍珠棉，下层牛津布坐垫，前 轮加粗 8 寸万向轮+24 寸聚氨酯实心胎一体大轮， 四刹设计，自锁手闸， 高低可调塑料踏板 | 5 | 张
3 | 普通轮椅 | 高碳钢方钢双 x 支撑，自重 13kg 承重 100kg， abs 扶手，牛津布坐垫，前轮 7 寸万向轮+24 寸实心胎，四刹设计， 高低可调塑料踏板 | 5 | 张
4 | 冷热喷雾仪 | 冷热双管可分隔喷雾、不损耗起雾片、无水时可自动断电 | 1 | 台
5 | 单联观片灯 | 外形：440*540*100mm；全数字控制单联观片灯、金属和塑料相结合材料、采用LED光源、硅胶夹片，自动感应，即插即亮、亮度可随意调节 | 2 | 台
6 | 三联观片灯 | 外形：1230*500*105mm；三联普通款观片灯、内嵌式滚珠夹片装置、自动吸附、箱体与面框采用暗示开关、开门式设计便于检查和维护 | 3 | 个
7 | 37度腹透液恒温箱 | 车载型腹透液恒温箱19L大容量、可同时加热3-4袋2500毫升腹透液、温度可调节37-38度加热 | 1 | 个
8 | 电动吸引器 | 整机外形尺寸 约 370×310×800mm（长×宽×高），不同厂家略有浮动 净重：12～16kg； 负压 极限负压：≥0.09MPa（90kPa，≈680mmHg） 可调范围：0.02～0.09MPa，无极调压，带负压表； 抽气流量 自由空气流量：≥20～32 L/min，手术室款≥30L/min | 1 | 台
9 | 检查床 | 110*80*60；框架材质：304医用不锈钢；管材厚度≥1.2mm，矩形管焊缝打磨光滑，耐腐蚀、便于消毒擦拭 ；承重：≥200kg（优选250kg），底部带加固横撑，床脚防滑橡胶垫； 床垫 厚度：40mm高密度海绵 - 面层：医用PU抗菌人造革，防水防渗、耐消毒液、防霉阻燃，无缝包边 | 2 | 张
10 | 负压吸引表 | 外壳：铜壳体/不锈钢壳体，内部铜膜盒，耐医用消毒液擦拭；准确度：全量程±5%；常规采购也常选用2.5级真空表；模拟表盘：刻度间距≥2mm，每一小格≤全量程5%；负压增大指针逆时针转动； 回程误差：不大于最大允许误差绝对值； | 20 | 个
11 | 特定电磁波治疗器 | TDP-L-Y4； 整机外形（立式落地款） 高约1100～1400mm；底座底盘直径300mm左右；可多角度万向悬臂调节辐射板（TDP治疗板）表面温度：标称 290～350℃；升温至额定温度≤20分钟； 定时功能：0～60分钟可调，计时误差≤±10%，到时自动断电并提示；带倾倒断电保护； | 2 | 台
12 | 条码打印机-斑马 | ZD888TA； 机身尺寸：480×370×221mm；重量7.7kg - 工作噪音：约57dB，低噪模式55dB；机身尺寸：267(长)×202(宽)×192(高)mm；重量1.8kg - 电源：220V AC，CCC认证 ；斑马ZD888TA桌面条码打印机（GK888T升级款）；双模式：热敏+热转印；203dpi分辨率；最大打印宽度104mm；打印速度≥152mm/s；支持300m长碳带；标配USB接口；支持ZPL/EPL打印语言；带间隙+黑标双传感器；尺寸267×20 | 2 | 台
13 | 爱普生针式打印机 | LQ-790K机型：106列平推证卡针式打印机，24针点阵击打式 - 打印方向：双向逻辑查找 - 分辨率：360×360dpi - 缓冲区：128KB - 控制指令：ESC/P-K、IBM PPDS、OKI5530SC仿真，支持麒麟/UOS国产系统驱动 ； | 1 | 台
14 | 高拍仪 | 方正Q1300； 物理像素：1700万像素，最大分辨率 4800×3600 - 扫描幅面：A4（210×297mm），带硬质底座 - 扫描速度：1秒/张，一键拍摄 - 对焦方式：自动对焦；支持书籍曲面展平； 光源：两翼+中部三排LED补光灯（共12颗灯珠），可手动开关，无惧暗光环境 - 色彩位数：24位真彩色；灰度256级 ； | 1 | 台
15 | 无线扫描枪 | 斑马DS8178；无线二维影像扫码枪（1D+2D+Digimarc） - 传感器：CMOS，1280×960像素 - 分辨率：SR标准版可识别≥3mil高密度条码 - 照明：红色LED补光；绿色瞄准点 - 识读介质：纸质条码、手机屏幕电子码、褶皱/污损条码 - 支持码制：Code128、Code39、QR、PDF417、DataMatrix、GS1、汉信码等全码制 ；电池容量：2500mAh锂电池 - 单次满电扫描：≥65000次扫码 - 充电时长：USB充满约9小时；快充3小时可达到20%电量、恢复使用 - 可选PowerCap电容款：应急2000次扫描 | 10 | 把
16 | 有人串口服务器 | RS232/485/455；串口通信参数 - 波特率：600bps～230400bps - 数据位：7、8位 - 停止位：1、2位 - 校验位：无、奇、偶、Mark、Space - 功能：透明传输，支持Modbus RTU转Modbus TCP（Modbus网关） ； 网络协议：TCP Server / TCP Client / UDP Server / UDP Client、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP - 支持自定义心跳包、注册包；虚拟串口软件USR-VCOM - 网页配置、AT指令配置；支持MAC修改 | 4 | 台
17 | 70KG织物烘干机 | 滚筒尺寸： 1220×1160 mm 主轴转速： 33 rpm/min 电机功率： 1.5kw 风机功率： 1.5kw 消毒功率： 5kw 工作电压： 380v 加热功率： 33kw 外形尺寸： 1250×1550×2280mm 整机重量： 870kg 自带红外线杀菌消毒功能 （独立开关） | 1 | 台
18 | 宫颈钳 | 25cm直2×3齿 | 20 | 个
19 | 窥器 | 手术90×34 | 10 | 个
20 | 无齿卵圆钳 | 25cm直头/无齿 头宽10 | 10 | 个
21 | 探针 | 28cm直φ3 | 20 | 个
22 | 人流吸引管 | 5单腔 | 10 | 个
23 | 人流吸引管 | 6cm单腔 | 10 | 个
24 | 人流吸引管 | 7cm单腔 | 10 | 个
25 | 人流吸引管 | 8cm单腔 | 10 | 个
26 | 子宫刮 | 28cm钝口6 六角柄 | 10 | 个
27 | 取环钩 | 28cm | 5 | 个
28 | 弯盘 | 190×116×25 | 30 | 个
29 | 宫内取环钳 | 22cm | 5 | 个
30 | 扩宫棒 | 4CM(圆头) | 20 | 个
31 | 扩宫棒 | 4.5CM(圆头) | 20 | 个
32 | 扩宫棒 | 5CM(圆头) | 20 | 个
33 | 扩宫棒 | 5.5CM(圆头) | 20 | 个
34 | 扩宫棒 | 6CM(圆头) | 20 | 个
35 | 扩宫棒 | 6.5CM(圆头) | 20 | 个
36 | 扩宫棒 | 7CM(圆头) | 20 | 个
37 | 扩宫棒 | 7.5CM(圆头) | 10 | 个
38 | 扩宫棒 | 8CM(圆头) | 10 | 个
39 | 上环叉 | 28cm | 5 | 个
40 | 窥器 | 双翼90×34 | 10 | 个
41 | 有齿卵圆钳 | 25cm直头/有齿 头宽10 | 20 | 个
42 | 持针钳 | 18cm粗针 | 10 | 个
43 | 会阴剪 | 18cm圆头 | 10 | 个
44 | 直组织剪 | 16cm直 | 10 | 个
45 | 直止血钳钳 | 16cm直全齿 | 10 | 个
46 | 弯止血钳 | 14cm弯全齿 | 10 | 个
合计